## Aktivitäten
Lu177m Proben
> entnahne eines Probevolumens aus dem Lutathera Vial
Datum: | 2021-01-25 14:50
Volumen: | 500 | μl
LVis Gammaspektroskopie
Datum: | 2021-01-25 15:01
Messdauer: | 900 | s |  | Fehler
Gesamtaktivität: | 7355 | Bq | ± 1143 Bq | (15,5%)
Lu177: | 2205 | Bq | ± 697,5 Bq | (31,6%)
Lu177m: | 5150 | Bq | ± 445,3 Bq | (8,6%)
I131 Proben
> auflösen einer "alten" I131 Kapsel
Datum: | 2021-01-25 15:30
Volumen: | 1000 | ml
LVis Gammaspektroskopie
Datum: | 2021-01-25 15:30
Messdauer: | 900 | s
Gesamtaktivität: | 561.4 | Bq | ± 15,69 Bq | (2,8%)
Marinelli Gefäß 1
Datum: | 2021-01-25 16:00
Volumen Wasser: | 1 | L
Volumen Lu177m: | 9.7 | μl | (durch Verdünnung)
Volumen I131: | 178 | μl
Lu177m: | 99.91 | Bq
Lu177: | 42.777 | Bq
I131: | 99.9292 | Bq |  | < 6% | statistischer Fehler Nulleffekt bei 3600s
Marinelli Gefäß 2 (= 1HWZ I131 Marinelli 1)
Datum: | 2021-01-25 16:00
Volumen Wasser: | 1 | L
Volumen Lu177m: | 9.4 | μl | (durch Verdünnung)
Volumen I131: | 89 | μl
Lu177m: | 96.82 | Bq
Lu177: | 41.454 | Bq
I131: | 49.9646 | Bq |  | < 6% | statistischer Fehler Nulleffekt bei 3600s
Marinelli Gefäß 3 (= 4HWZ I131 Marinelli 1)
Datum: | 2021-01-25 16:00
Volumen Wasser: | 1 | L
Volumen Lu177m: | 8.4 | μl | (durch Verdünnung)
Volumen I131: | 8.9 | μl
Lu177m: | 86.52 | Bq
Lu177: | 37.044 | Bq
I131: | 4.9965 | Bq |  | < 10% | statistischer Fehler Nulleffekt bei 3600s

## Messdaten
HWZ Lu177m: | 3849.6 | h
HWZ Lu177: | 161.62 | h
HWZ I131: | 192.96 | h
Marinelli Gefäß 1
Datum: | 2021-01-26 12:35
Lu177m: | 99.5404 | Bq
Lu177: | 39.1627 | Bq | 28.2349
I131: | 92.8071 | Bq
Messdauer: | 3600 | s
Anzeigewert: | 281 | Bq/L | ± 0,8 %
Marinelli Gefäß 2
Datum: | 2021-01-26 13:40
Lu177m: | 96.443 | Bq
Lu177: | 37.7755 | Bq | 28.1448
I131: | 46.2233 | Bq
Messdauer: | 3600 | s
Anzeigewert: | 218 | Bq/L | ± 1,1 %
Marinelli Gefäß 3
Datum: | 2021-01-26 14:43
Lu177m: | 86.1668 | Bq
Lu177: | 33.6052 | Bq | 28.0576
I131: | 4.6049 | Bq
Messdauer: | 3600 | s
Anzeigewert: | 151 | Bq/L | ± 1,4 %

## Ergebnisse_1Methode
2 Messungen, Berechnungen über HWZ von I131 und Lu177m und Impulsen in Fenster E und I131 Kalibrierfaktor
Verweildauer I131: | 278.4 | h |  |  |  | Messung | Datum (echt) | Differenz (künstlich) [h] | Datum | Impulse E
Verweildauer Lu177m: | 5553.8 | h |  |  |  | Marinelli 1 | 2021-01-26 12:35 | 0 | 2021-01-26 12:35 | 53086
|  |  | Impulsrate in E |  |  | Marinelli 2 | 2021-01-26 13:40 | 194.1 | 2021-02-03 14:45 | 40981
Kalibrierfaktor I131 Fenster E: | 18.7 | Bq/cps | < 100 cps |  |  | Marinelli 3 | 2021-01-26 14:43 | 836.1 | 2021-03-02 09:15 | 28534
| 18.2 | Bq/cps | 100 - 500
| 17.7 | Bq/cps | 500 - 5000
| 17 | Bq/cps | 5000 - 10000 |  |  | Berechnung | I131 (echt) | I131 (gemessen) | Fehler (absolut) | Fehler (relativ)
| 16.5 | Bq/cps | > 10000 |  |  |  | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [%]
[6 empty] | M1 + M2 | 92.8 | 114.17 | 21.37 | 23.028
Messdauer: | 3600 | s |  |  |  | M1 + M3 | 92.8 | 109.76 | 16.96 | 18.2759
Messung 1 [dd.mm.jjjj hh:mm]: | 2021-01-26 12:35 |  |  |  |  | M2 + M1 | 46.2 | 56.84 | 10.64 | 23.0303
Messung 2 [dd.mm.jjjj hh:mm]: | 2021-02-03 14:45 |  |  |  |  | M2 + M3 | 46.2 | 52.32 | 6.12 | 13.2468
Differenz: | 194.1667 | h
[6 empty] | M3 + M1 | 4.6 | 5.44 | 0.84 | 18.2609
1. Messung, Gesamtnettoimpulse, Fenster E: | 53086 | cts | (1% Fehler) |  |  | M3 + M2 | 4.6 | 5.2 | 0.6 | 13.0435
2. Messung, Gesamtnettoimpulse, Fenster E: | 40981 | cts | (1% Fehler)
Fehler nie zu klein, konservativ
I131 Nettoimpulse, Fenster E: | 21978.375 | cts
I131 Impulsrate, Fenster E: | 6.1051 | cps
I131 Aktivität, Fenster E: | 114.1654 | Bq | am | 2021-01-26 12:35 | (2x 1% + 8,6% + 2,8% = 13,4% Fehler)
Formulas:
Datum = [Datum (echt)]+[Differenz (künstlich) [h]]

## Ergebnisse_2Methode
1 Messung, Berechnungen mit zwei Energiefenstern und Kalibrierfaktoren für I131 und Lu177m*
Verweildauer I131: | 278.4 | h |  | Messung | Datum (echt) | Differenz (künstlich) [h] | Datum | Impulse E | Impulse A | Impulse B | Impulse C | Impulse D
Verweildauer Lu177m: | 5553.8 | h |  | Marinelli 1 | 2021-01-26 12:35 | 0 | 2021-01-26 12:35 | 53086 | 32450 | 35173 | 32207 | 95750
|  |  | Impulsrate in E | Marinelli 2 | 2021-01-26 13:40 | 194.1 | 2021-02-03 14:45 | 40981 | 30452 | 31836 | 29306 | 86071
Kalibrierfaktor I131 Fenster E: | 18.7 | Bq/cps | < 100 cps | Marinelli 3 | 2021-01-26 14:43 | 836.1 | 2021-03-02 09:15 | 28534 | 28060 | 28937 | 26529 | 75710
| 18.2 | Bq/cps | 100 - 500
| 17.7 | Bq/cps | 500 - 5000
| 17 | Bq/cps | 5000 - 10000 | Berechnung | I131 (echt) | I131 (gemessen) | Fehler (absolut) | Fehler (relativ)
| 16.5 | Bq/cps | > 10000 | aus A | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [%]
|  |  |  | M1 | 92.8 | 112.56 | 19.76 | 21.2931
Kalibrierfaktor Lu177m Fenster A: | 12.685 | Bq/cps | (8,7% + 2,0% Fehler) | M2 | 46.2 | 59.73 | 13.53 | 29.2857
Kalibrierfaktor Lu177m Fenster B: | 12.692 | Bq/cps |  | M3 | 4.6 | 7.1 | 2.5 | 54.3478
Kalibrierfaktor Lu177m Fenster C: | 13.867 | Bq/cps
Kalibrierfaktor Lu177m Fenster D: | 4.808 | Bq/cps |  | Berechnung | I131 (echt) | I131 (gemessen) | Fehler (absolut) | Fehler (relativ)
Kalibrierfaktor Lu177m Fenster E: | 13.102 | Bq/cps | (8,7% + 2,9% Fehler) | aus B | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [%]
|  |  |  | M1 | 92.8 | 98.8 | 6 | 6.4655
|  |  |  | M2 | 46.2 | 52.7 | 6.5 | 14.0693
Messdauer: | 3600 | s |  | M3 | 4.6 | 2.6 | -2 | -43.4783
Gesamtimpulse, Fenster (A-D): | 75710 | cts |  | Berechnung | I131 (echt) | I131 (gemessen) | Fehler (absolut) | Fehler (relativ)
Impulsrate, Fenster (A-D): | 21.0306 | cps |  | aus C | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [%]
Lu177m Aktivität, Fenster (A-D): | 101.1149 | Bq |  | M1 | 92.8 | 98.7 | 5.9 | 6.3578
|  |  |  | M2 | 46.2 | 51.8 | 5.6 | 12.1212
Gesamtimpulse, Fenster E: | 28534 | cts |  | M3 | 4.6 | 2.4 | -2.2 | -47.8261
Impulsrate, Fenster E: | 7.9261 | cps
|  |  |  | Berechnung | I131 (echt) | I131 (gemessen) | Fehler (absolut) | Fehler (relativ)
I131 Aktivität, Fenster E: | 3.9007 | Bq | (2x 8,7% + 2,0% + 2,9% + 2,8% = 25,1% Fehler) | aus D | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [%]
|  |  |  | M1 | 92.8 | 93.2 | 0.4 | 0.43103
|  |  |  | M2 | 46.2 | 48.8 | 2.6 | 5.6277
|  |  |  | M3 | 4.6 | 3.9 | -0.7 | -15.2174
Formulas:
Datum = [Datum (echt)]+[Differenz (künstlich) [h]]