## Aktivitäten
Marinelligefäße mit 1L
I-131 Messungen
|  |  |  | I131 |  |  | Aktivität Anzeige
|  | Zeitdifferenz | Messdauer | Aktivität |  |  | aus Fenster E
| Datum | [h] | [s] | [Bq] |  |  | [Bq]
| 2020-10-07 15:17 | 0 | 300 | 1000 |  |  | 1160
| 2020-11-06 08:24 | 713.1167 | 300 | 77.1778
| 2020-11-18 13:02 | 1005.75 | 300 | 26.9752 |  |  | 58.9 | ± 9,1%
Lu-177m Messungen
Lu177m
|  | Zeitdifferenz | Messdauer |  | Aktivität |  | aus Fenster E
| Datum | [h] | [s] |  | [Bq] |  | [Bq]
| 2020-09-23 13:58 | 0 | 300 |  | 50
| 2020-09-23 14:05 | 0 | 300 |  | 100
| 2020-09-23 14:11 | 0 | 300 |  | 500
| 2020-09-16 16:26 | 0 | 300 |  | 10000
| 2020-10-08 09:57 | 355.9833 | 300 |  | 46.8957
| 2020-10-08 13:07 | 359.0333 | 300 |  | 93.7399
| 2020-10-08 13:13 | 359.0333 | 300 |  | 468.6994
| 2020-09-28 10:59 | 282.55 | 300 |  | 9503.9738
| 2020-11-06 07:59 | 1050.0167 | 300 |  | 41.3867
| 2020-11-06 08:06 | 1050.0167 | 300 |  | 82.7735
| 2020-11-06 08:13 | 1050.0333 | 300 |  | 413.866
| 2020-11-06 08:18 | 1215.8667 | 300 |  | 8033.8179
| 2020-11-10 13:00 | 0 | 300 |  | 5
| 2020-11-10 13:00 | 0 | 300 |  | 15
| 2020-11-30 09:59 | 1628.0167 | 300 |  | 37.296
| 2020-11-30 09:53 | 1627.8 | 300 |  | 74.595
| 2020-11-30 09:47 | 1627.6 | 300 |  | 372.9884
| 2020-11-30 09:38 | 1793.2 | 300 |  | 7240.6211
| 2020-11-30 10:12 | 477.2 | 300 |  | 4.5883
| 2020-11-30 10:06 | 477.1 | 300 |  | 13.7652
Mischnuklid Messungen
|  |  |  | I131 | Lu177m | Summe | Aktivität Anzeige
|  | Zeitdifferenz | Messdauer | Aktivität | Aktivität | Aktivität | aus Fenster E
| Datum | [h] | [s] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq]
1 | 2020-10-07 15:38 | 0 | 300 | 500 | 200 | 700 | 807 | ± 2,8%
2 | 2020-10-13 07:37 | 135.9833 | 300 | 306.7802 | 195.1625 | 501.9427 | 779
3 | 2020-10-27 19:19 | 483.6833 | 300 | 87.9818 | 183.3188 | 271.3006 | 365
4 | 2020-11-06 08:30 | 712.8667 | 300 | 38.6236 | 175.9079 | 214.5315 | 292 | ± 3,2%
5 | 2020-11-09 15:30 | 791.8667 | 3600 | 29.0809 | 173.4234 | 202.5043 | 279 | ± 0,9%
6 | 2020-11-18 14:45 | 1007.1167 | 300 | 13.4216 | 166.8306 | 180.2522 | 245 | ± 3,5%
7 | 2020-11-30 09:00 | 1289.3667 | 300 | 4.8694 | 158.5639 | 163.4333 | 232 | ± 3,7%

## Energiefenster
Energiefenster | Bemerkung | min | max | Lage | Breite | Kanal von | Kanal bis | # Kanäle
|  | [keV] | [keV] | [keV] | [keV]
A | Lu177 Röntgen | 42.1 | 75.9 | 59 | 33.8 | 90 | 162 | 72
B | Lu177 113keV | 99.9 | 149 | 124.45 | 49.1 | 213 | 318 | 105
C | Lu177 208keV | 193.1 | 239.1 | 216.1 | 46 | 413 | 511 | 98
D | Lu177 B+C | 99.9 | 239.1 | 169.5 | 139.2 | 213 | 511 | 298
E | I131 370keV | 315 | 425 | 370 | 110 | 673 | 908 | 235
F | Test | 499.2 | 598.7 | 548.95 | 99.5 | 1069 | 1282 | 213
G | D-C-B | 149 | 193.1 | 171.05 | 44.1 | 319 | 412 | 93
Impulse pro Kanal dividiert durch Gesamtaktivität ([y] = cts/Bq])
10kBq Lu177m
1kBq I131
beide 300s
Impulse pro Kanal dividiert durch Gesamtcounts und Messdauer ([y] = 1/s])
10kBq Lu177m
1kBq I131

## Impulse Mix
|  | Impulssumme in Fenstern |  |  |  |  | Messdauer | Zählrate in Fensterns |  |  |  |  | Kalibrierfaktor in Fenstern (gerechnet)
| Aktivität | A | B | C | D | E |  | A | B | C | D | E | KA | KB | KC | KD | KE
| [Bq] | [cts] | [cts] | [cts] | [cts] | [cts] | [s] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps]
| MIX | [16 empty] | K(MIX) = K(I131) + K(Lu177m)
1 | 700 | 5166 | 6416 | 5682 | 17796 | 12804 | 300 | 17.22 | 21.3867 | 18.94 | 59.32 | 42.68 | 40.6504 | 32.7307 | 36.9588 | 11.8004 | 16.4011
2 | 501.9 | 4609 | 5243 | 4998 | 14791 | 9655 | 300 | 15.3633 | 17.4767 | 16.66 | 49.3033 | 32.1833 | 32.6687 | 28.7183 | 30.1261 | 10.1798 | 15.595
3 | 271.3 | 3979 | 4097 | 3969 | 11359 | 5680 | 300 | 13.2633 | 13.6567 | 13.23 | 37.8633 | 18.9333 | 20.4549 | 19.8658 | 20.5064 | 7.1652 | 14.3292
4 | 214.5 | 3724 | 3744 | 3651 | 10223 | 4557 | 300 | 12.4133 | 12.48 | 12.17 | 34.0767 | 15.19 | 17.2798 | 17.1875 | 17.6253 | 6.2946 | 14.1211
5 | 202.5 | 45174 | 46307 | 42947 | 123659 | 52451 | 3600 | 12.5483 | 12.8631 | 11.9297 | 34.3497 | 14.5697 | 16.1376 | 15.7428 | 16.9744 | 5.8952 | 13.8987
6 | 180.3 | 3615 | 3509 | 3375 | 9551 | 3832 | 300 | 12.05 | 11.6967 | 11.25 | 31.8367 | 12.7733 | 14.9627 | 15.4146 | 16.0267 | 5.6633 | 14.1153
7 | 163.4 | 3339 | 3412 | 3090 | 9030 | 3642 | 300 | 11.13 | 11.3733 | 10.3 | 30.1 | 12.14 | 14.681 | 14.3669 | 15.8641 | 5.4286 | 13.4596
I131
1 | 500 | 5166 | 6416 | 5682 | 17796 | 12804 | 300 | 17.22 | 21.3867 | 18.94 | 59.32 | 42.68 | 29.036 | 23.3791 | 26.3992 | 8.4289 | 11.7151
2 | 306.8 | 4609 | 5243 | 4998 | 14791 | 9655 | 300 | 15.3633 | 17.4767 | 16.66 | 49.3033 | 32.1833 | 19.9696 | 17.5548 | 18.4154 | 6.2227 | 9.5329
3 | 88 | 3979 | 4097 | 3969 | 11359 | 5680 | 300 | 13.2633 | 13.6567 | 13.23 | 37.8633 | 18.9333 | 6.6348 | 6.4437 | 6.6515 | 2.3241 | 4.6479
4 | 38.6 | 3724 | 3744 | 3651 | 10223 | 4557 | 300 | 12.4133 | 12.48 | 12.17 | 34.0767 | 15.19 | 3.1096 | 3.0929 | 3.1717 | 1.1327 | 2.5411
5 | 29.1 | 45174 | 46307 | 42947 | 123659 | 52451 | 3600 | 12.5483 | 12.8631 | 11.9297 | 34.3497 | 14.5697 | 2.319 | 2.2623 | 2.4393 | 0.84717 | 1.9973
6 | 13.4 | 3615 | 3509 | 3375 | 9551 | 3832 | 300 | 12.05 | 11.6967 | 11.25 | 31.8367 | 12.7733 | 1.112 | 1.1456 | 1.1911 | 0.4209 | 1.0491
7 | 4.9 | 3339 | 3412 | 3090 | 9030 | 3642 | 300 | 11.13 | 11.3733 | 10.3 | 30.1 | 12.14 | 0.44025 | 0.43083 | 0.47573 | 0.16279 | 0.40362
Lu177m
1 | 200 | 5166 | 6416 | 5682 | 17796 | 12804 | 300 | 17.22 | 21.3867 | 18.94 | 59.32 | 42.68 | 11.6144 | 9.3516 | 10.5597 | 3.3715 | 4.686
2 | 195.2 | 4609 | 5243 | 4998 | 14791 | 9655 | 300 | 15.3633 | 17.4767 | 16.66 | 49.3033 | 32.1833 | 12.7056 | 11.1692 | 11.7167 | 3.9592 | 6.0653
3 | 183.3 | 3979 | 4097 | 3969 | 11359 | 5680 | 300 | 13.2633 | 13.6567 | 13.23 | 37.8633 | 18.9333 | 13.8201 | 13.422 | 13.8549 | 4.8411 | 9.6813
4 | 175.9 | 3724 | 3744 | 3651 | 10223 | 4557 | 300 | 12.4133 | 12.48 | 12.17 | 34.0767 | 15.19 | 14.1702 | 14.0946 | 14.4536 | 5.1619 | 11.58
5 | 173.4 | 45174 | 46307 | 42947 | 123659 | 52451 | 3600 | 12.5483 | 12.8631 | 11.9297 | 34.3497 | 14.5697 | 13.8186 | 13.4805 | 14.5351 | 5.0481 | 11.9014
6 | 166.8 | 3615 | 3509 | 3375 | 9551 | 3832 | 300 | 12.05 | 11.6967 | 11.25 | 31.8367 | 12.7733 | 13.8423 | 14.2605 | 14.8267 | 5.2392 | 13.0585
7 | 158.6 | 3339 | 3412 | 3090 | 9030 | 3642 | 300 | 11.13 | 11.3733 | 10.3 | 30.1 | 12.14 | 14.2498 | 13.9449 | 15.3981 | 5.2691 | 13.0643
Veränderungen sichtbar in Fenstern:
[19 empty] | A | [90-162]
[19 empty] | E | [673-908]
[19 empty] | G | [319-412]
geglättet

## Impulse Lu-177m
| Impulssumme in Fenstern |  |  |  |  | Messdauer | Zählrate in Fensterns |  |  |  |  | Kalibrierfaktor in Fenstern (gerechnet)
Aktivität | A | B | C | D | E |  | A | B | C | D | E | KA | KB | KC | KD | KE
[Bq] | [cts] | [cts] | [cts] | [cts] | [cts] | [s] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps]
4.6 | 112 | 116 | 102 | 348 | 92 | 300 | 0.37333 | 0.38667 | 0.34 | 1.16 | 0.30667 | 12.3214 | 11.8966 | 13.5294 | 3.9655 | 15
5 | 123 | 170 | 148 | 455 | 225 | 300 | 0.41 | 0.56667 | 0.49333 | 1.5167 | 0.75 | 12.1951 | 8.8235 | 10.1351 | 3.2967 | 6.6667
13.8 | 267 | 213 | 231 | 631 | 262 | 300 | 0.89 | 0.71 | 0.77 | 2.1033 | 0.87333 | 15.5056 | 19.4366 | 17.9221 | 6.561 | 15.8015
15 | 311 | 292 | 282 | 833 | 349 | 300 | 1.0367 | 0.97333 | 0.94 | 2.7767 | 1.1633 | 14.4695 | 15.411 | 15.9574 | 5.4022 | 12.894
37.3 | 880 | 893 | 780 | 2299 | 764 | 300 | 2.9333 | 2.9767 | 2.6 | 7.6633 | 2.5467 | 12.7159 | 12.5308 | 14.3462 | 4.8673 | 14.6466
41.4 | 1007 | 994 | 871 | 2573 | 903 | 300 | 3.3567 | 3.3133 | 2.9033 | 8.5767 | 3.01 | 12.3337 | 12.495 | 14.2595 | 4.8271 | 13.7542
46.9 | 1140 | 1095 | 981 | 2786 | 1020 | 300 | 3.8 | 3.65 | 3.27 | 9.2867 | 3.4 | 12.3421 | 12.8493 | 14.3425 | 5.0503 | 13.7941
50 | 1158 | 1247 | 1122 | 3282 | 1436 | 300 | 3.86 | 4.1567 | 3.74 | 10.94 | 4.7867 | 12.9534 | 12.0289 | 13.369 | 4.5704 | 10.4457
74.6 | 1769 | 1748 | 1632 | 4636 | 1596 | 300 | 5.8967 | 5.8267 | 5.44 | 15.4533 | 5.32 | 12.6512 | 12.8032 | 13.7132 | 4.8274 | 14.0226
82.8 | 1911 | 1822 | 1811 | 5012 | 1888 | 300 | 6.37 | 6.0733 | 6.0367 | 16.7067 | 6.2933 | 12.9984 | 13.6334 | 13.7162 | 4.9561 | 13.1568
93.7 | 2275 | 2140 | 2024 | 5760 | 2116 | 300 | 7.5833 | 7.1333 | 6.7467 | 19.2 | 7.0533 | 12.356 | 13.1355 | 13.8883 | 4.8802 | 13.2845
100 | 2557 | 2394 | 2209 | 6433 | 2334 | 300 | 8.5233 | 7.98 | 7.3633 | 21.4433 | 7.78 | 11.7325 | 12.5313 | 13.5808 | 4.6635 | 12.8535
373 | 8744 | 8891 | 7955 | 23238 | 8317 | 300 | 29.1467 | 29.6367 | 26.5167 | 77.46 | 27.7233 | 12.7973 | 12.5858 | 14.0666 | 4.8154 | 13.4544
413.9 | 9749 | 9722 | 8972 | 25646 | 9405 | 300 | 32.4967 | 32.4067 | 29.9067 | 85.4867 | 31.35 | 12.7367 | 12.7721 | 13.8397 | 4.8417 | 13.2026
468.7 | 11357 | 10973 | 10192 | 29441 | 10584 | 300 | 37.8567 | 36.5767 | 33.9733 | 98.1367 | 35.28 | 12.3809 | 12.8142 | 13.7961 | 4.776 | 13.2851
500 | 12376 | 12306 | 11132 | 32290 | 11266 | 300 | 41.2533 | 41.02 | 37.1067 | 107.6333 | 37.5533 | 12.1202 | 12.1892 | 13.4747 | 4.6454 | 13.3144
7240.6 | 200173 | 198555 | 180550 | 524524 | 190757 | 300 | 667.2433 | 661.85 | 601.8333 | 1748.4133 | 635.8567 | 10.8515 | 10.9399 | 12.0309 | 4.1412 | 11.3872
8033.8 | 221378 | 219591 | 199577 | 580563 | 211542 | 300 | 737.9267 | 731.97 | 665.2567 | 1935.21 | 705.14 | 10.887 | 10.9756 | 12.0762 | 4.1514 | 11.3932
9504 | 262169 | 264213 | 236688 | 692915 | 248145 | 300 | 873.8967 | 880.71 | 788.96 | 2309.7167 | 827.15 | 10.8754 | 10.7913 | 12.0462 | 4.1148 | 11.4901
10000 | 277844 | 279249 | 251021 | 733685 | 261631 | 300 | 926.1467 | 930.83 | 836.7367 | 2445.6167 | 872.1033 | 10.7974 | 10.7431 | 11.9512 | 4.0889 | 11.4665

## Impulse I-131
| Impulssumme in Fenstern |  |  |  |  | Messdauer | Zählrate in Fensterns |  |  |  |  | Kalibrierfaktor in Fenstern (gerechnet)
Aktivität | A | B | C | D | E |  | A | B | C | D | E | KA | KB | KC | KD | KE
[Bq] | [cts] | [cts] | [cts] | [cts] | [cts] | [s] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps]
1000 | 2517 | 4677 | 4003 | 14113 | 17774 | 300 | 8.39 | 15.59 | 13.3433 | 47.0433 | 59.2467 | 119.1895 | 64.1437 | 74.9438 | 21.257 | 16.8786
77.2 | 678 | 831 | 796 | 2404 | 1849 | 300 | 2.26 | 2.77 | 2.6533 | 8.0133 | 6.1633 | 34.1593 | 27.87 | 29.0955 | 9.6339 | 12.5257
27 | 595 | 691 | 595 | 1791 | 907 | 300 | 1.9833 | 2.3033 | 1.9833 | 5.97 | 3.0233 | 13.6134 | 11.7221 | 13.6134 | 4.5226 | 8.9305

## Berechnungen_2Fenster
[19 empty] | A FIT |  |  | Fit Lu177m korrektur rein vs. mix
| Kalibrierfaktoren gemäß DIN |  |  |  |  | Handbuch für I131 | [12 empty] | Modell | ExpDec1 |  | Modell | ExpGro1
| Lu177m (rein) |  |  |  |  | I131 (rein) | [12 empty] | Gleichung | y = A1*exp(-x/t1) + y0 |  | Gleichung | y = A1*exp(x/t1) + y0
| KA | KB | KC | KD | KE | KE | [12 empty] | Zeichnen | gemessen |  | Zeichnen | gemessen Lu177m
| [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [Bq/cps] | [12 empty] | y0 | 1316,11654 ± 251,25441 |  | y0 | 149,03281 ± 2,95861
Lu177m ca. 80Bq | 12.685 | 12.629 | 13.867 | 4.808 | 13.102 | 18.7 | <100 cps | [11 empty] | A1 | -1305,30051 ± 249,02522 |  | A1 | 7,35872E-6 ± 1,574E-5
Lu177m ca. 8000Bq | [5 empty] | 16.5 | >10000cps | [11 empty] | t1 | 1107,00947 ± 266,02309 |  | t1 | 12,45915 ± 1,63823
[19 empty] | Chi-Quadr Reduziert | 23.6842 |  | Chi-Quadr Reduziert | 3.3561
[19 empty] | R-Quadrat (COD) | 0.9996 |  | R-Quadrat (COD) | 0.99702
[19 empty] | Kor. R-Quadrat | 0.99933 |  | Kor. R-Quadrat | 0.99503
[14 empty] | ohne Übersprechung |  |  |  |  | mit I-131-Korrektur
| Messungen | Nuklidgemisch Zählrate |  |  |  |  | Lu-177m | Lu-177m Aktivitäten |  |  |  |  | I-131 | I-131 Aktivitäten |  |  |  |  | I-131 korr. | Abweichung I-131 |  | Abweichung I-131 |  |  |  |  | Abweichung Lu-177m
|  | A | B | C | D | E | echt | aus A | aus B | aus C | aus D | aus E | echt | aus A | aus B | aus C | aus D |  | aus A FIT | aus A FIT | aus A FIT | aus A | aus A | aus B | aus C | aus D |  | aus A | aus B | aus C | aus D
| Datum | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] |  | [Bq] | [%] | [Bq] | [%] | [Bq] | [%] | [%] | [%] |  | [%] | [%] | [%] | [%]
Probe
1 | 2020-10-07 15:38 | 17.22 | 21.39 | 18.94 | 59.32 | 42.68 | 200 | 218.4357 | 270.1343 | 262.641 | 285.2106 | 559.1934 | 500 | 486.3508 | 412.5633 | 423.2582 | 391.0455 |  | 501.5253 | 0.30506 | 1.5253 | -2.7298 | -13.6492 | -17.4873 | -15.3484 | -21.7909 |  | 9.2178 | 35.0672 | 31.3205 | 42.6053
2 | 2020-10-13 07:37 | 15.36 | 17.48 | 16.66 | 49.3 | 32.18 | 195.2 | 194.8416 | 220.7549 | 231.0242 | 237.0344 | 421.6224 | 306.8 | 323.6758 | 286.6907 | 272.0337 | 263.4556 |  | 303.3441 | -1.1264 | -3.4559 | 5.5006 | 16.8758 | -6.5545 | -11.3319 | -14.1279 |  | -0.18361 | 13.0917 | 18.3526 | 21.4316
3 | 2020-10-27 19:19 | 13.26 | 13.66 | 13.23 | 37.86 | 18.93 | 183.3 | 168.2031 | 172.5121 | 183.4604 | 182.0309 | 248.0209 | 88 | 113.9209 | 107.7708 | 92.1447 | 94.1851 |  | 91.0889 | 3.5101 | 3.0889 | 29.4556 | 25.9209 | 22.4668 | 4.7099 | 7.0285 |  | -8.2362 | -5.8854 | 0.087512 | -0.69237
4 | 2020-11-06 08:30 | 12.41 | 12.48 | 12.17 | 34.08 | 15.19 | 175.9 | 157.4209 | 157.6099 | 168.7614 | 163.8566 | 199.0194 | 38.6 | 59.372 | 59.1022 | 43.1861 | 50.1865 |  | 41.9652 | 8.7182 | 3.3652 | 53.8136 | 20.772 | 53.1145 | 11.8811 | 30.0168 |  | -10.5055 | -10.398 | -4.0583 | -6.8467
5 | 2020-11-09 15:30 | 12.5483 | 12.8631 | 11.9297 | 34.3497 | 14.5697 | 173.4 | 159.1756 | 162.4475 | 165.4295 | 165.1535 | 190.8925 | 29.1 | 45.2683 | 40.5985 | 36.3425 | 36.7364 |  | 29.6111 | 1.7564 | 0.51111 | 55.5613 | 16.1683 | 39.5136 | 24.8882 | 26.2418 |  | -8.2032 | -6.3163 | -4.5966 | -4.7558
6 | 2020-11-18 14:45 | 12.05 | 11.6967 | 11.25 | 31.8367 | 12.7733 | 166.8 | 152.8543 | 147.7172 | 156.0037 | 153.0707 | 167.3562 | 13.4 | 20.6981 | 28.03 | 16.203 | 20.3892 |  | 8.4128 | -37.2182 | -4.9872 | 54.4636 | 7.2981 | 109.1793 | 20.9175 | 52.1582 |  | -8.3608 | -11.4405 | -6.4726 | -8.231
7 | 2020-11-30 09:00 | 11.13 | 11.3733 | 10.3 | 30.1 | 12.14 | 158.6 | 141.1841 | 143.6338 | 142.8301 | 144.7208 | 159.0583 | 4.9 | 25.5112 | 22.0148 | 23.1619 | 20.4634 |  | 12.5335 | 155.7858 | 7.6335 | 420.6373 | 20.6112 | 349.2806 | 372.6915 | 317.6195 |  | -10.9811 | -9.4364 | -9.9432 | -8.7511
mit Übersprechung
| Messungen | Nuklidgemisch Zählrate |  |  |  |  | Lu-177m | Lu-177m Aktivitäten |  |  |  |  | I-131 | I-131 Aktivitäten | [5 empty] | mit Lu-177m Korrektur
|  | A | B | C | D | E | echt | aus A | A korr | aus B | aus C | aus D | aus E | echt | aus A | aus B | aus C | aus D |  | aus A FIT | aus A FIT
| Datum | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [cps] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] | [Bq] |  | [%] | [Bq]
Probe
1 | 2020-10-07 15:38 | 17.22 | 21.39 | 18.94 | 59.32 | 42.68 | 200 | 218.4357 | 200.0884 | 270.1343 | 262.641 | 285.2106 | 559.1934 | 500 | 512.5373 |  |  |  |  | 2.5075 | 12.5373
2 | 2020-10-13 07:37 | 15.36 | 17.48 | 16.66 | 49.3 | 32.18 | 195.2 | 194.8416 | 194.9122 | 220.7549 | 231.0242 | 237.0344 | 421.6224 | 306.8 | 323.575 |  |  |  |  | 5.4677 | 16.775
3 | 2020-10-27 19:19 | 13.26 | 13.66 | 13.23 | 37.86 | 18.93 | 183.3 | 168.2031 | 184.0589 | 172.5121 | 183.4604 | 182.0309 | 248.0209 | 88 | 91.2906 |  |  |  |  | 3.7393 | 3.2906
4 | 2020-11-06 08:30 | 12.41 | 12.48 | 12.17 | 34.08 | 15.19 | 175.9 | 157.4209 | 173.7607 | 157.6099 | 168.7614 | 163.8566 | 199.0194 | 38.6 | 36.0508 |  |  |  |  | -6.6041 | -2.5492
5 | 2020-11-09 15:30 | 12.5483 | 12.8631 | 11.9297 | 34.3497 | 14.5697 | 173.4 | 159.1756 | 176.1274 | 162.4475 | 165.4295 | 165.1535 | 190.8925 | 29.1 | 21.0737 |  |  |  |  | -27.5818 | -8.0263
6 | 2020-11-18 14:45 | 12.05 | 11.6967 | 11.25 | 31.8367 | 12.7733 | 166.8 | 152.8543 | 163.9656 | 147.7172 | 156.0037 | 153.0707 | 167.3562 | 13.4 | 4.8394 |  |  |  |  | -63.8853 | -8.5606

## Bilder
I-131 | 77 Bq * 12,987 = 1000 Bq | 1000 Bq / 12,987 = 77 Bq
Lu-177m | 15 Bq *666,667 = 10000 Bq | 10000 Bq / 666,667 = 15 Bq
Mischnuklide gemessen | 1000Bq (I131)/2 + 10000Bq (Lu177m)/50 | 1000Bq (I131)/200 + 10000Bq (Lu177m)/62,89
> Mischspektren lassen sich gut aus reinen Spektren zusammensetzen
> wichtig entweder hohe Aktivität oder lange Messzeit